东文高压电源（天津）股份有限公司 DONGWEN HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY(TIANJIN)CO.,LTD

公司网址：www.tjindw.com         公司邮箱：sales@tjindw.com

公司电话：022-24311533           公司地址：天津市津南区启迪协信科技园23号楼

ZGTB系列

高精度直流高压分压器

高精度直流高压塔表

ZGTB系列

ZGTB型高精度直流高压塔表是将高压直流分压器与低压显示仪表进行集成化，加之其特有的塔式结构，由此被称为“直流高压塔表”。高精度直流高压塔表主要为电力系统和电气电子设备测量直流高压，可测量直流高压最高达100KV，通过底座面板上LCD显示表进行显示。高压塔表顶部安装球管形均压环，表面光滑亮泽，有效地改善了周围的电场分布，防止尖端放电，提高测量数据的抗干扰能力。低压显示仪表采用全金属封闭结构，能够有效屏蔽高压电场和周边电场对示值的影响。高压塔表机身采用新型工艺技术制作的柱形外壳，选用高绝缘性材质，其凹凸外形延伸了高压与地的爬电距离。高压塔表内部采用了高耐压、低温漂、高精度的电阻器，以确保高压塔表的优越性能。电阻器通过特殊的鱼骨法排列和球形焊接工艺，降低内部电晕，可靠性更高。

产品特点

- 高稳定性、高精度、高阻抗；

- 桌面化放置、亦可安装固定；

- 低温漂、高稳定性；

- 体积小、重量轻、便于携带；

- 分压器与显示一体化，测试方便；

- 低功耗、具有节能控制开关；

- 9V电池供电，可更换、可充电；

规格说明

| 规格型号 性能参数 | ZGTB-20KV | ZGTB-60KV | ZGTB-100KV |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 20KV | 60KV | 100KV |
| 量 程 | 0～19999V | 0～60.00KV | 0～100.00KV |
| BNC端口电压 | 2V | 6V | 10V |
| 输入阻抗 | 400M | 1200M | 2000M |
| 测量精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 温度系数 | 25ppm/℃ | 25ppm/℃ | 25ppm/℃ |
| 重 量 | 1.5kg | 2.0kg | 2.8kg |
| 工作温度 | 0℃～+50℃ | 0℃～+50℃ | 0℃～+50℃ |
| 相对湿度 | ≤80%，无冷凝 | ≤80%，无冷凝 | ≤80%，无冷凝 |

外形结构及尺寸

| 主要尺寸 电压等级 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20KV | 194mm | 150mm | 127mm | 138mm |
| 60KV | 384mm | 175mm | 127mm | 138mm |
| 100KV | 574mm | 230mm | 127mm | 138mm |

Dimensions：mm

主功能说明

1 LCD显示表：采用4 1/2 显示表，检测电压示值

2显示开关：控制显示表的开与关，开关“按下”时，为打开状态

3 BNC接口：采用国际标准BNC插头，配备屏蔽传输线，连接至标准电压表；

4接地柱：高压塔表接地端，将接地端通过接地线可靠连接到大地。

5均压盘：高压塔表高压端，将直流高压连接到球形螺母处。

6电池仓：内装9V充电电池，打开底座更换或打开电池仓通过USB线直接充电。

1

2

4

5

3

6

接线示意图

安装及注意事项

本产品为直流高压塔表，请务必正确操作，做好安全防范，否则或可发生触电事故和财物损失。

请仔细阅读以下注意事项：

- 请将高压塔表置于水平面放置或安装使用；

- 使用前请确保高压塔表已经可靠接地；

3.  请将高压塔表与周边电子设备保持一定的绝缘距离（一般塔表高度的1.5倍以上），避免发生放电现象；

4.  高压塔表使用应避免在扬尘或湿度大的环境中，否则会降低绝缘，发生局部放电。

5.  严禁带电对高压塔表进行触碰或其它违规操作，避免造成人身伤害；

6.  高压塔表使用后，应及时关闭显示开关，避免电池电量耗费。

7.  严禁拆装、修理高压塔表，避免造成人身伤害；