东文高压电源（天津）股份有限公司 DONGWEN HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY(TIANJIN)CO.,LTD

公司网址：www.tjindw.com         公司邮箱：sales@tjindw.com

公司电话：022-24311533           公司地址：天津市津南区启迪协信科技园23号楼

ZGFQ系列

高精度直流高压分压器

ZGFQ型高精度直流高压分压器是由直流高压分压器与低压标准数字电压表两部分组成，主要为电力系统和电气电子设备测量直流高压，其特有的分体结构能够安全可靠的测量更高的电压，可测量直流高压最高达400KV。直流高压分压器顶部安装球管形均压盘，表面光滑亮泽，有效地改善了周围的电场分布，防止尖端放电，提高测量数据的抗干扰能力。取样部分采用全金属封闭结构，并通过BNC接口经屏蔽线与数字电压表相连，能够有效屏蔽高压电场和周边电场对示值的影响。直流高压分压器机身采用新型工艺技术制作的柱形外壳，选用高绝缘性材质，其凹凸外形延伸了高压与地的爬电距离。直流高压分压器内部采用了高耐压、低温漂、高精度的电阻器，以确保直流高压分压器的优越性能。

产品特点

- 高稳定性、高精度、高阻抗；

- 平面放置、亦可安装固定；

- 低温漂、高稳定性；

- 体积小、重量轻、便于携带；

- 分体式结构，安全可靠；

- 球面均压盘，平衡电场；

- BNC接口，检测方便；

规格说明

| 规格型号 性能参数 | ZGFQ-200KV | ZGFQ-400KV |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 200KV | 400KV |
| 输入阻抗 | 4000M | 8000M |
| BNC端口电压 | 20V | 40V |
| 测量精度 | 0.5% | 0.5% |
| 温度系数 | 25ppm/℃ | 25ppm/℃ |
| 重 量 | 6.45Kg | 18Kg |
| 工作温度 | 0℃～+50℃ | 0℃～+50℃ |
| 相对湿度 | ≤80%，无冷凝 | ≤80%，无冷凝 |

外形结构及尺寸

| 主要尺寸 电压等级 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200KV | 970mm | 300mm | 320mm | 200mm | 350mm |
| 400KV | 1640mm | 500mm | 320mm | 200mm | 350mm |

Dimensions：mm

主功能说明

1标准数字电压表：用于显示高压示值

2 BNC接口：采用国际标准BNC插头，配备屏蔽传输线，连接至标准电压表；

3接地柱：直流高压分压器接地端，将接地端通过接地线可靠连接到大地。

4均压盘：直流高压分压器高压端，将直流高压连接到球形螺母处。

5底托：用于加固平面稳定，可拆卸。

4

1

5

3

2

接线示意图

安装及注意事项

本产品为直流直流高压分压器，请务必正确操作，做好安全防范，否则或可发生触电事故和财物损失。

请仔细阅读以下注意事项：

- 请将直流高压分压器置于水平面放置或安装使用；

- 使用前请确保直流高压分压器已经可靠接地；

3.  请将直流高压分压器与周边电子设备保持一定的绝缘距离（一般分压器高度的1.5倍以上），避免发生放电现象；

4.  直流高压分压器使用应避免在扬尘或湿度大的环境中，否则会降低绝缘，发生局部放电。

5.  严禁带电对直流高压分压器进行触碰或其它违规操作，避免造成人身伤害；

6.  直流高压分压器使用后，应及时关闭显示开关，避免电池电量耗费。

7.  严禁拆装、修理直流高压分压器，避免造成人身伤害；