东文高压电源（天津）股份有限公司 DONGWEN HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY(TIANJIN)CO.,LTD

公司网址：www.tjindw.com         公司邮箱：sales@tjindw.com

公司电话：022-24311533           公司地址：天津市津南区启迪协信科技园23号楼

ZV2系列

程控高压模块电源

J2

ZV2系列高压模块电源为一款引线式、高精度、智能型DC/DC高压模块电源，具有正极性或负极性输出多种规格，额定输出电压从300V至20000V可选，最大输出功率30W。用户可通过外控和计算机远程测控对输出电压进行连续线性调节，电源配置了RS232或RS485数字接口。电源外壳采用六面金属材料，具备良好的电磁屏蔽性能。

产品特点

- 高集成、高效率、高稳定性

- 外控和计算机远程测控

- 低噪声、输出纹波小

- 时漂、温漂小

- 输出电压连续线性可调

- 具有过载和短路保护功能

- 六面金属壳体，屏蔽性优异

- 快速的瞬态响应

- 标准RS232、RS485数字接口

※特殊参数，可根据用户需求的指标定制电源。

典型应用

应用于光谱仪、色谱仪、质谱仪、离子迁移谱、夜视仪等仪器，面向医疗化工、安检设备、科学仪器、通讯交通、科学研究、国防军工等领域。

外形结构及尺寸

单位：mm

| 外壳代码 | L | L1 | W | H | A | B | ФD | ФD1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2 | 150 | 130 | 90 | 35 | 141 | 80 | 3.5 | 4 |

规格说明

| 技术参数 |  | 规格指标 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 |  | +24VDC±2V（典型） |
| 输出电压 |  | 详见“典型模块电源列表” |
| 输出电流 |  |  |
| 输出功率 |  | ≤30 W |
| 纹波与噪声 |  | 额定负载下，纹波峰峰值最低小于0.02%额定输出电压 |
| 电压调整率 |  | 负载一定，输入电压最大允许范围内，最低小于0.01% |
| 负载调整率 |  | 输入电压一定，负载从空载至额定，最低小于0.01% |
| 时漂 |  | ≤0.01%/h (电源工作30分钟后) |
| 温漂 |  | ≤25ppm/℃（工作温度：0℃～+65℃） |
| 基准电压输出 |  | Vref：+5VDC±1%，Ir＞1mA |
| 输出电压控制方式 | 电位器 | 外接（＞10KΩ）多圈电位器 |
|  | 外控电压 | 0 ~+5VDC，线性度：±1% |
|  | 远程控制 | 通过载入Modbus通讯协议的计算机或硬件，实现对电源的远程控制 |
| 电压监测 |  | 0～+5VDC对应0～100%额定输出电压，Zout=470Ω，显示精度：±1% |
| 电流监测 |  | 0～+5VDC对应0～100%额定输出电流，Zout=470Ω，显示精度：±1% |
| 输入及控制端 |  | 出线方式：XHB9P型接插端子；电缆长度200mm |
| 高压输出端 |  | 出线方式：直出引线；高压电缆长度500mm |
| 接地方式 |  | 控制与输入、输出共地，外壳接地 |
| 保护方式 |  | 限流型 |
| 工作温度范围 |  | -25℃～+65℃ |
| 储存温度范围 |  | -45℃～+85℃ |
| 相对湿度 |  | 20%～85% （无冷凝） |
| 电源重量 |  | - |
| 外壳材料 |  | 金属铝 |
| 外形尺寸 |  | V2:130*90*35mm |

产品选型列表

| 电源型号 | 输入电压 | 输出电压范围 | 额定 输出电流 | 纹波噪声 | 电压 调整率 | 负载 调整率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-P301-100FZV2 | +24VDC ±2V | 0～+300 V | 100 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N301-100FZV2 |  | 0～-300 V |  |  |  |  |
| DW-P501-60FZV2 |  | 0～+500 V | 60 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N501-60FZV2 |  | 0～-500 V |  |  |  |  |
| DW-P102-30FZV2 |  | 0～+1000 V | 30 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N102-30FZV2 |  | 0～-1000 V |  |  |  |  |
| DW-P202-15FZV2 |  | 0～+2000 V | 15 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N202-15FZV2 |  | 0～-2000 V |  |  |  |  |
| DW-P302-10FZV2 |  | 0～+3000 V | 10 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N302-10FZV2 |  | 0～-3000 V |  |  |  |  |
| DW-P502-6FZV2 |  | 0～+5000 V | 6 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N502-6FZV2 |  | 0～-5000 V |  |  |  |  |
| DW-P602-5FZV2 |  | 0～+6000 V | 5 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N602-5FZV2 |  | 0～-6000 V |  |  |  |  |
| DW-P103-3FZV2 |  | 0～+10000 V | 3 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N103-3FZV2 |  | 0～-10000 V |  |  |  |  |
| DW-P203-1FZV2 |  | 0～+20000 V | 1 mA | ≤0.02% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| DW-N203-1FZV2 |  | 0～-20000 V |  |  |  |  |

引线功能定义

| 端口 | 引线符号 | 线色 | 功能定义 | 端口 | 引线符号 | 线色 | 功能定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XHB9P-1 | Vin | 红 | 供电输入 | XHB9P-6 | R/S | 棕 | 启动/停止 |
| XHB9P-2 | GND | 黑 | 输入地 | XHB9P-7 | Vdis | 紫 | 电压监测 |
| XHB9P-3 | SGND | 黑 | 控制地 | XHB9P-8 | Idis | 橙 | 电流监测 |
| XHB9P-4 | Vadj | 黄 | 电压调节 | XHB9P-9 | HGND | 白 | 输出地 |
| XHB9P-5 | Vref | 绿 | 基准电压 | 高压端 | Output | 红 | 高压输出 |

接线示意图

注释：1、外控电压调节方式须使用高稳定性、低纹波DC控制电压。

2、GND、SGND、HGND已在内部连接，且与电源壳体相连。

3、远程控制接入时，外控方式将自动停止。

控制-输出关系曲线

、

主要注意事项

1、为确保高压电源的各项技术指标，减少相互间干扰，建议采用独立电压供电。

2、与外电路连接时，须确保连接的准确性，无虚接、短连，以免损坏电源及用户的仪器设备。

3、电源输出端附近要保持一定的绝缘距离，避免与周围部件发生高压拉弧或打火现象。